## Folha1
ANEXO IV
Lote 1
Anexo IV | Possui | Dados | Página do catalogo/proposta
1. 4 (quatro) frigoríficos de fármacos (temperatura 2º C a 15ºC) com as seguintes caraterísticas:
1.1. Capacidade aproximada 200 l;
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,60 x (profundidade) 0,65 x (altura) 1,5 m;
1.3. Os frigoríficos deverão ser refrigerados por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;
1.4. Deverão ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de +2 a +15 ºC;
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte 4 ºC, por uma entidade acreditada pelo IPAC;
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”;
1.7. Luz interior LED, comandada pela abertura da porta;
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;
1.9. Mostrador ecrã táctil a cores de pelo menos 4,3", com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;
1.10. Bateria de backup;
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento;
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente;
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador;
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;
1.16. Deverá ser de uma só porta e deverá ser no mínimo em vidro duplo anti embaciamento;
1.17. Deverá vir equipado com pelo menos 4 prateleiras;
1.18. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;
1.19. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;
1.20. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;
1.21. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica;
2. Garantia e manutenção
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
3. Instalação, testes de aceitação
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual.
4. Formação
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.
5. Remoção dos resíduos da instalação
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.
Critérios | 12980 | Preço | Pontos c/ponderação
1. Fator Preço | 40%
2. Caraterísticas técnicas | 40%
| Resposta | Página catalogo/proposta | Pontos
a. Porta |  |  |  | Vidro duplo | Vidro triplo
b. Tamanho ecrã LCD |  |  |  | Entre 4,3'' (inclusive) e 6,9'' | Igual ou superior a 7,0''
c. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros). |  |  |  | Inferior a 10 anos | Igual ou superior a 10 anos
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas técnicas |  |  | 0%
3. Prazo de garantia 20% |  |  |  | 2 anos | 3 anos | Igual ou superior a 4 anos
Total com ponderação de 20% de garantia
Pontuação total |  |  | 0%
Lote 2
Anexo IV | Possui | Dados | Página do catalogo/proposta
1. 2 (dois) frigoríficos de fármacos (temperatura 2º C a 15 ºC) com as seguintes caraterísticas:
1.1. Capacidade aproximada 500 l;
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,70 x (profundidade) 0,75 x (altura) 2,1 m;
1.3. Os frigoríficos deverão ser refrigerados por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;
1.4. Deverão ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de +2 a +15 ºC;
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte 4 ºC, por uma entidade acreditada pelo IPAC;
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”;
1.7. Luz interior a LED, comandada pela abertura da porta;
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;
1.9. Mostrador ecrã táctil a cores de pelo menos 4,3”, com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;
1.10. Bateria de backup;
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento;
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente;
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador;
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;
1.16. Deverá ser de uma só porta e deverá ser no mínimo em vidro duplo anti embaciamento;
1.17. Deverá vir equipado com pelo menos 5 prateleiras;
1.18. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;
1.19. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;
1.20. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;
1.21. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica;
2. Garantia e manutenção
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
3. Instalação, testes de aceitação
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual
4. Formação
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.
5. Remoção dos resíduos da instalação
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.
Critérios | 8888 | Preço | Pontos c/ponderação
1. Fator Preço | 40%
2. Caraterísticas técnicas | 40%
| Resposta | Página catalogo/proposta | Pontos
a. Porta |  |  |  | Vidro duplo | Vidro triplo
b. Tamanho do ecrã LCD |  |  |  | Entre 4,3'' (inclusive) e 6,9'' | Igual ou superior a 7,0''
c. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros). |  |  |  | Inferior a 10 anos | Igual ou superior a 10 anos
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas |  |  | 0%
3. Prazo de garantia 20% |  |  |  | 2 anos | 3 anos | Igual ou superior a 4 anos
Total com ponderação de 20% de garantia
Pontuação total |  |  | 0%
Lote 3
Anexo IV | Possui | Dados | Página do catalogo/proposta
1. 1 (um) frigorífico de fármacos (temperatura 2º C a 15 ºC) com as seguintes caraterísticas:
1.1. Capacidade aproximada 1400 l;
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 1,45 x (profundidade) 0,80 x (altura) 2,1 m;
1.3. Os frigoríficos deverão ser refrigerados por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;
1.4. Deverão ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de +2 a +15ºC;
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte 4 ºC, por uma entidade acreditada pelo IPAC;
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”;
1.7. Luz interior a LED, comandada pela abertura da porta;
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;
1.9. Mostrador ecrã táctil a cores de pelo menos 4,3", com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;
1.10. Bateria de backup;
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento.
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente.
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador.
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;
1.16. Deverá ser composto por duas portas, no mínimo em vidro duplo anti embaciamento;
1.17. Deverá vir equipado com pelo menos 14 prateleiras;
1.18. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;
1.19. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;
1.20. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;
1.21. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica;
2. Garantia e manutenção
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
3. Instalação, testes de aceitação
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual
4. Formação
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.
5. Remoção dos resíduos da instalação
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.
Critérios | 6432.5 | Preço | Pontos c/ponderação
1. Fator Preço | 40%
2. Caraterísticas técnicas | 40%
| Resposta | Página catalogo/proposta | Pontos
a. Porta |  |  |  | Vidro duplo | Vidro triplo
b. Tamanho do ecrã LCD |  |  |  | Entre 4,3'' (inclusive) e 6,9'' | Superior ou igual a 7,0''
c. Capacidade de armazenamento |  |  |  | Inferior a 10 anos | Igual ou superior a 10 anos
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas |  |  | 0%
3. Prazo de garantia 20% |  |  |  | 2 anos | 3 anos | Igual ou superior a 4 anos
Total com ponderação de 20% de garantia
Pontuação total |  |  | 0%
Lote 4
Anexo IV | Possui | Dados | Página do catalogo/proposta
1. 1 (uma) Arca congeladora (temperatura -15º C a -25 ºC) com as seguintes caraterísticas:
1.1. Capacidade aproximada 650 l;
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,75 x (profundidade) 0,85 x (altura) 2,1 m;
1.3. Deverá ser refrigerada por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;
1.4. Deverá ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de -15 a -20ºC;
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte -20ºC, por uma entidade acreditada pelo IPAC;
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”;
1.7. Luz interior a LED, comandada pela abertura da porta;
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;
1.9. Mostrador ecrã táctil a cores de pelo menos 4,3", com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;
1.10. Bateria de backup;
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento.
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente.
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador;
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;
1.16. Deverá vir equipado com pelo menos 7 prateleiras;
1.17. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;
1.18. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;
1.19. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;
1.20. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 12 horas, sem alimentação elétrica;
2. Garantia e manutenção
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
3. Instalação, testes de aceitação
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual
4. Formação
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.
5. Remoção dos resíduos da instalação
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.
Critérios | 4966 | Preço | Pontos c/ponderação
1. Fator Preço | 40%
2. Caraterísticas técnicas | 40%
| Resposta | Página catalogo/proposta | Pontos
a. Tamanho do ecrã LCD |  |  |  | Entre 4,3'' (inclusive) e 6,9'' | Superior ou igual a 7,0''
b. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros). |  |  |  | Inferior a 10 anos | Igual ou superior a 10 anos
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas |  |  | 0%
3. Prazo de garantia 20% |  |  |  | 2 anos | 3 anos | Igual ou superior a 4 anos
Total com ponderação de 20% de garantia
Pontuação total |  |  | 0%
Lote 5
Anexo IV | Possui | Dados | Página do catalogo/proposta
1. 2 (duas) arcas congeladoras (temperatura -15º C a -25 ºC) com as seguintes caraterísticas:
1.1. Capacidade aproximada 250 l;
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,60 x (profundidade) 0,65 x (altura) 1,65 m;
1.3. Deverá ser refrigerada por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;
1.4. Deverá ter possibilidade de funcionamento no intervalo de -15 a -25ºC;
1.5. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte -20ºC, por uma entidade acreditada pelo IPAC;
1.6. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”;
1.7. Luz interior a LED, comandada pela abertura da porta;
1.8. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;
1.9. Mostrador ecrã táctil a cores de pelo menos 4,3”, com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;
1.10. Bateria de backup;
1.11. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;
1.12. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento;
1.13. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente;
1.14. Porta USB para passagem dos registos para o Computador;
1.15. A estrutura deverá ser em aço inox;
1.16. Deverá ser de uma só porta;
1.17. Deverá vir equipado com 4 prateleiras;
1.18. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;
1.19. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;
1.20. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;
1.21. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica.
2. Garantia e manutenção
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
3. Instalação, testes de aceitação
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual.
4. Formação
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.
5. Remoção dos resíduos da instalação
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.
Critérios | 3304 | Preço | Pontos c/ponderação
1. Fator Preço | 40%
2. Caraterísticas técnicas | 40%
| Resposta | Página catalogo/proposta | Pontos
a. Tamanho do ecrã LCD |  |  |  | Entre 4,3'' (inclusive) e 6,9'' | Superior ou igual a 7,0''
b. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros). |  |  |  | Inferior a 10 anos | Igual ou superior a 10 anos
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas |  |  | 0%
3. Prazo de garantia 20% |  |  |  | 2 anos | 3 anos | Igual ou superior a 4 anos
Total com ponderação de 20% de garantia
Pontuação total |  |  | 0%
Lote 6
Anexo IV | Possui | Dados | Página do catalogo/proposta
1. 2 (dois) frigoríficos combinados de fármacos (temperatura 2ºC/15ºC; -15ºC/-24ºC) com as seguintes caraterísticas:
1.1. Capacidade aproximada 150 l/150l;
1.2. Dimensões aproximadas: (largura) 0,60 x (profundidade) 0,65 x (altura) 2,0 m;
1.3. Isolamento em poliuretano injetado com espessuras entre 50-70mm;
1.4. Deverá possuir luz LED interna com possibilidade de ajuste do brilho;
1.5. Deverá possuir alarmes sonoros e luminosos aquando de variações significativas da temperatura, falhas na rede elétrica, entre outros;
1.6. Os frigoríficos deverão ser refrigerados por ventilação interior de modo a melhor uniformidade interna das temperaturas;
1.7. Deverão ter possibilidade de funcionamento entre o intervalo de +2 a +15ºC/ -15 a -20ºC;
1.8. Deverão ser fornecidos com certificado de calibração para a seguinte 4ºC para o frigorífico e -20ºC, por uma entidade acreditada pelo IPAC;
1.9. Controlo digital por microprocessador com ecrã tátil a cores de pelo menos 4,3”;
1.10. Descongelamento automático e evaporação de condensados automática;
1.11. Mostrador ecrã táctil a cores de pelo menos 4,3", com gráfico das temperaturas em tempo real e proteção dos parâmetros através de password;
1.12. Bateria de backup;
1.13. Orifício para passagem das sondas com 15 mm;
1.14. Registo das temperaturas, assim como manuais, lista de peças e vídeos de ajuda à instalação e utilização do equipamento.
1.15. Funções especiais tais como, paragem dos compressores quando a porta está aberta, segundo ciclo de refrigeração, sistema de descongelamento avançado e gestão eficiente dos ciclos de descongelamento garantem uma menor variação da temperatura interna e um menor consumo de energia ou função equivalente.
1.16. Porta USB para passagem dos registos para o Computador.
1.17. A estrutura deverá ser em aço inox;
1.18. Deverá vir equipado com prateleiras, pelo menos duas em cada uma das divisões;
1.19. Deverá possuir termóstato eletrónico digital, com alarme sonoro e luminoso de temperatura, com possibilidade de ajuste da temperatura de alarme;
1.20. Deverá possuir porta com fechadura elétrica;
1.21. Deverá ter alimentação elétrica 230V, 50 Hz;
1.22. Deverá ter uma autonomia de funcionamento dos alarmes durante pelo menos 2 horas, sem alimentação elétrica;
2. Garantia e manutenção
2.1. Deverá ter garantia de 2 anos, com as manutenções preventivas definidas por fábrica (pelo menos 1 manutenção anual), manutenções corretivas com todo o tipo de peças, incluindo atualizações de software.
2.2. O tempo de resposta deve ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
3. Instalação, testes de aceitação
3.1. Deverá ser instalado o equipamento no local designado.
3.2. Após a instalação deverão ser feitos testes de controlo de qualidade e testes de aceitação do equipamento e elaborado um relatório com os mesmos resultados discriminados.
3.3. A empresa deverá possuir certificação para executar atividades de instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor que contem gases fluorados e com efeitos de estufa, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, na sua redacção atual
4. Formação
4.1. Formação inicial e contínua para o pessoal do serviço, após a instalação do equipamento e sempre que houver atualizações do equipamento;
4.2. Formação técnica para o diagnóstico das avarias e manutenções de primeira linha, bem como auxílio nas manutenções corretivas por assistência remota ou telefónica para todos os técnicos da mecânica do Núcleo de Instalações e Equipamentos.
5. Remoção dos resíduos da instalação
5.1. Após a instalação a empresa deverá remover todos os resíduos, caixas e material desnecessário ao funcionamento do equipamento.
Critérios | 5069 | Preço | Pontos c/ponderação
1. Fator Preço | 40%
2. Caraterísticas técnicas | 40%
| Resposta | Página catalogo/proposta | Pontos
a. Porta |  |  |  | Pelo menos uma das portas em vidro | As duas portas em vidro
b. Ecrã LCD |  |  |  | Entre 4,3'' (inclusive) e 6,9'' | Superior ou igual a 7,0''
c. Capacidade de armazenamento de dados (deverão incluir acessórios tipo cartão SD, pendrive, ou outros). |  |  |  | Inferior a 10 anos | Igual ou superior a 10 anos
Total com ponderação de 40% fator caraterísticas |  |  | 0%
3. Prazo de garantia 20% |  |  |  | 2 anos | 3 anos | Igual ou superior a 4 anos
Total com ponderação de 20% de garantia
Pontuação total |  |  | 0%